Zatwierdzam

……………………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: DEA.ZP-291/16/2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

dla WSRM w Łodzi

2020 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu z powodu nie przyznania środków finansowych na realizację zadania.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki 
     piersiowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki       
piersiowej:

Rok produkcji nie starsze niż z 2020

Deklaracja zgodności CE, certyfikat CE,

Wpis do rejestru wyrobów medycznych

Urządzenie o zasilaniu bateryjnym oraz możliwością zastosowania zewnętrznego źródła energii – 230V/12V

Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym

Możliwość stosowania urządzenia u osób o szerokości klatki piersiowej do 44,5 cm

Głębokość uciśnięć min. 4 do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie wysokości klatki piersiowej min.17 do 30 cm lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego

Częstość uciśnięć w zakresie 80 – 120 uciśnięć/min

Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta

Waga kompletnego zestawu max. 12kg

Czas pracy na jednym akumulatorze minimum 45 minut

Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – automatyczne lub ręczne

Brak ograniczeń wagowych pacjenta do stosowania urządzenia

Bezprzewodowa transmisja danych medycznych z przebiegu RKO (przez sieć WIFI lub Bluetooth)

Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu i w ładowarce zewnętrznej

Torba lub plecak wykonana z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce),

Min. 4 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 30 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową

Ładowarka zewnętrzna

Akumulator w urządzeniu Opcja: Dodatkowy akumulator Parametr nie wymagany, ale punktowany: 10 pkt

Kabel zasilający 230V i 12V DC

Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące Opcja: Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy Parametr nie wymagany, ale punktowany: 15 pkt

Dwa darmowe przeglądy okresowe urządzenia, realizowane w siedzibie Zamawiającego Opcja: Trzy darmowe przeglądy okresowe urządzenia, realizowane w siedzibie Zamawiającego Parametr nie wymagany, ale punktowany: 15 pkt

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Serwis gwarancyjny urządzenia realizowany w siedzibie Zamawiającego

Instrukcja obsługi w języku polskim

Instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi wliczone w cenę

IV. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa winna być zrealizowana do siedziby Zamawiającego Łódź ul. Warecka 2 w terminie do 
dnia 5 lutego 2021 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to     z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)  zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt  a), b) i c).

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

      - Ocena spełniania warunków uczestnictwa zostanie przeprowadzona poprzez weryfikację oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

      - Każdy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  -  załącznik nr 3 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji              o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych            
                  w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4 do SIWZ.

      - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie                       o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania         z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Formularz parametrów wymaganych i punktowanych– załączniki nr 2 do SIWZ.

c) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów        
                 załączonych przez Wykonawcę.

d) Certyfikaty, deklaracje i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ.

    - Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 2 b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której , w którym określa się także osoby uprawnione dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt VI. 7 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,        o którym mowa w ust. 2 a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                  o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych               w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takim przypadku Wykonawca powinien w ofercie zamieścić informację, że Zamawiający ma możliwość skorzystania z takiej formy.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują do

Zamawiającego pisemnie na adres wskazany w pkt I SIWZ lub elektronicznie na adres:

przetargi@wsrm.lodz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pan Paweł Wojtaszewski tel. 42 652-80-58 wew. 141.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ .

- Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

3.	Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.	Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

6.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

7.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.	 Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, 
bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

10. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych      
       kopertach lub opakowaniach.

11. Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone napisem:

„Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi - przetarg nieograniczony DEA.ZP-291/16/2020 – Nie otwierać przed 12.01.2021 r. godz. 11:30”

na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją jak wyżej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w terminie do 12.01.2021 r. do godziny 11:15 w siedzibie WSRM w Łodzi,     
     91-202 Łódź, ul. Warecka 2, budynek administracyjny, I piętro – sekretariat.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone     
     bez otwierania.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 12.01.2021 r. o godzinie 11:30 w Łodzi            
     ul. Warecka 2.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

###### Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając    
    zgodnie z zasadami rachunkowości.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi    
      kryteriami:

- Cena (C) – 60%

- Parametry techniczne punktowane (P) – 40%

2.  Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena (C)  – 60 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę

w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy    
    odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Parametry techniczne punktowane (P) – 40 pkt

Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie parametru zaoferowanego przez 
     Wykonawcę - wpisane w załącznik nr 2 do SIWZ.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Łączna maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

1.   Zamawiający podpisze umowę z tym Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu

widzenia kryteriów opisanych w SIWZ oraz spełni określone w niej warunki.

2. Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o których mowa                  
      w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik 5 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

#### Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu VI      
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

#### Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 
     ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

2. Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych    
    Osobowych;

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym               
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
     nieograniczonego na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM  
     w Łodzi, nr sprawy DEA.ZP-291/16/2020;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
     zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
     stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych;

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
     zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest 
     wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                    
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
     danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
      zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8.  Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
      osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
     uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9.  Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
     podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsrm.lodz.pl  w zakładce zamówienia publiczne.

4. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zastrzega sobie prawo unieważnienia 
    przetargu z powodu nie przyznania środków finansowych na realizację zadania.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

XX. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Formularz parametrów wymaganych i punktowanych.

Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik 5 – Projekt umowy.

DEA.ZP-291/16/2020							Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

## Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,  91-202 Łódź,                  
                                 ul. Warecka 2

2.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

tak

nie

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail:  ..................................................................................

3.	Przedmiot i cena oferty:

| Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej nazwa, typ, rodzaj | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………… …………………… | 18 |  | 8% |  |  |  |  |
|  |  |  | 23% |  |  |  |  |
| Razem | X | X | X |  | X |  |  |

Cena oferty brutto  ………………………………………..…….………………….. zł

(słownie: ………………………………………………............................................. zł)

4. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

4.1.  Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

4.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 
 żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

4.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu         
  zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków        
  Zamówienia oraz w zawartej umowie.

4.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu             
  i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

4.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania  
 ofert.

5. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko, stanowisko)

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

7. Ofertę niniejszą składamy na .......................... kolejno ponumerowanych stronach.

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej      
  oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5...........................................................

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

DEA.ZP-291/16/2020							Załącznik nr 2 do SIWZ

## Formularz parametrów wymaganych i parametrów punktowanych

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg granicznyTAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji nie starsze niż | 2020 |  |
| 5. | Deklaracja zgodności CE, certyfikat CE – załączyć do oferty | Tak |  |
| 6. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty | Tak |  |
| 7. | Urządzenie o zasilaniu bateryjnym oraz możliwością zastosowania zewnętrznego źródła energii – 230V/12V | Tak |  |
| 8. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
| 9. | Możliwość stosowania urządzenia u osób o szerokości klatki piersiowej do 44,5 cm | Tak |  |
| 10. | Głębokość uciśnięć min. 4 do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie wysokości klatki piersiowej min.17 do 30 cm lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | Tak |  |
| 11. | Częstość uciśnięć w zakresie 80 – 120 uciśnięć/min | Tak |  |
| 12. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
| 13. | Waga kompletnego zestawu max. 12kg | Tak |  |
| 14. | Czas pracy na jednym akumulatorze minimum 45 minut | Tak |  |
| 15. | Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – automatyczne lub ręczne | Tak |  |
| 16. | Brak ograniczeń wagowych pacjenta do stosowania urządzenia | Tak |  |
| 17. | Bezprzewodowa transmisja danych medycznych z przebiegu RKO (przez sieć WIFI lub Bluetooth) | Tak |  |
| 18. | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu i w ładowarce zewnętrznej | Tak |  |
| 19. | Torba lub plecak wykonana z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce), | Tak |  |
| 20. | Min. 4 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 30 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową | Tak |  |
| 21. | Ładowarka zewnętrzna | Tak |  |
| 22. | Akumulator w urządzeniu Opcja: Dodatkowy akumulator Parametr nie wymagany, ale punktowany: 10 pkt | Tak |  |
| 23. | Kabel zasilający 230V i 12V DC | Tak |  |
| 24. | Gwarancja na urządzenie min.24 miesiące Opcja: Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy Parametr nie wymagany, ale punktowany: 15 pkt | Tak |  |
| 25. | Dwa darmowe przeglądy okresowe urządzenia, realizowane w siedzibie Zamawiającego Opcja: Trzy darmowe przeglądy okresowe urządzenia, realizowane w siedzibie Zamawiającego Parametr nie wymagany, ale punktowany: 15 pkt | Tak |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) | Tak |  |
| 27. | Serwis gwarancyjny urządzenia realizowany w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć przy dostawie | Tak |  |
| 29. | Instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi wliczone w cenę | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie (oferowany parametr) będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Brak potwierdzenia słowem TAK                    w kolumnie (Potwierdzenie, parametr oferowany) spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						         Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

DEA.ZP-291/16/2020		                                                     Załącznik nr 3 do SIWZ

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę     
              urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi.

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Reprezentując firmę

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23

ustawy Pzp.

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						          Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

DEA.ZP-291/16/2020                                                                               Załącznik nr 4 do SIWZ

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę     
              urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi.

OŚWIADCZENIE

WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………….       		                        .........................................................

Miejscowość i data 							Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DEA.ZP-291/16/2020                                                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa – Projekt

zawarta w Łodzi dnia .........................., pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji                 i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia                w  Łodzi,  XX  Wydział  KRS  pod numerem 0000129181, NIP 947-18-87-289, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Dyrektora Naczelnego – Krzysztofa Janeckiego

a

................................................................

................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opartego na przepisach Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać oraz dostarczyć,                   
      a Zamawiający nabyć: ………….…………………………….……………….  
      (nazwa, typ, rodzaj) wraz z wyposażeniem w ilości 18 sztuk za łączną cenę ………................ zł     
      netto (słownie: …...................................................... zł) wraz z  należnym podatkiem VAT ….% 
      w wysokości ........... zł (słownie: ………................................ zł) , co łącznie daje  razem cenę 
      brutto......................... zł (słownie brutto:  ……………………………………….), zwanego           
      w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia, sprzętem lub dostawą.

2. Cena sprzedaży jest ceną „franco” i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
      zamówienia. Siedziba Zamawiającego, do której Wykonawca ma dostarczyć przedmiot 
      zamówienia, znajduje się w Łodzi, ul. Warecka 2.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do dnia 05.02.2021 r.          
   do siedziby Zamawiającego, o której mowa w §1 ust. 2 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy sprzęt oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 8:00 -
   14:00. Koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu pokrywa Wykonawca.

3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie dział GTiSM o przewidywanym terminie dostarczenia 
   sprzętu do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostarczeniem.

4.  Zamawiający upoważnia Pana Pawła Wojtaszewskiego  -  Specjalistę ds. Gospodarki Sprzętem 
    Medycznym (tel. 42 652-80-58 wew. 141),  do odbioru przedmiotu zamówienia.

5.	  Zamawiający sprawdzi w obecności Wykonawcy dostarczony sprzęt. Powyższa czynność   
   potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty,         
     w szczególności karty gwarancyjne, paszporty techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 roku przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy/36 miesięcy.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych sprzętu.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca nieodpłatnie przeprowadzi dwa/trzy przeglądy przedmiotu zamówienia, jeden w pierwszym roku użytkowania, drugi w drugim roku/kolejne        w odstępach rocznych użytkowania urządzeń w terminach ustalonych z Zamawiającym.

- Przeglądy sprzętu dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego.

§ 4.

1. O stwierdzonych wadach jakościowych, ilościowych lub innych fizycznych Zamawiający 
     niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (pisemnie lub faxem), który następnie zobowiązany jest 
     zgłoszoną reklamację rozpatrzyć w ciągu 3 dni roboczych. Reklamacja uznana zostanie za złożoną 
     w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer 
     faksu lub adres Wykonawcy.

2.  Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

3. Termin na dostarczenie towaru wolnego od wad ustala się na 7 dni roboczych, licząc od dnia 
     uwzględnienia reklamacji albo upływu terminu do jej rozpatrzenia.

4. Transport sprzętu w ramach reklamacji (do Wykonawcy oraz po reklamacji do Zamawiającego) 
     odbywać się będzie na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

5. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy w której został stwierdzony wadliwy sprzęt    
     rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.

6.  Dostawa faktury korygującej nastąpi razem z dostawą sprzętu wolnego od wad.

§ 5.

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru                   i wystawieniu faktury VAT.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem bankowym za wystawioną fakturę z terminem płatności 30 dni na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
     Wykonawca  – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia;

b)  niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1 Umowy)– w wysokości 1% wartości brutto 
      przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c)  za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem 
      co do ilości i jakości – w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy 
      rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 
umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 
umownych.

§ 7.

Strony wyłączają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, jak i wprowadzenia do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. W razie konieczności wprowadzenia zmian, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności

§ 8.

- Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Każda ze stron zobowiązana  jest :

- powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały    
 miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób 
 wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

- złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

§ 9.

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz  zapisy specyfikacji istotnych 
  warunków zamówienia, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
  publicznego.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:								Wykonawca: