Zatwierdzam

…………………….……………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: ZP/5/16/W

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę skanera kaset RTG

wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

2016

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź,
tel. 0-42 655-80-50,    faks 0-42 652-38-54,    adres e-mail:   przetargi@wsrm.lodz.pl

- zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

#### I. Informacje ogólne

- Ilekroć w treści pojawi się skrót PZP, Zamawiający przywołuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

- Ilekroć w treści występuje skrót SIWZ, należy odczytywać go jako Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ilekroć w treści mowa jest o „Zamawiającym” należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

- Ilekroć w treści mowa jest o „Wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ 
po dokonaniu wpłaty do kasy Zamawiającego kwoty 20,00 PLN w siedzibie w Łodzi,

ul. Warecka 2, lub uregulowaniu wpłaty za pobraniem pocztowym.

II. Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela / przedstawicieli Wykonawcy.

3.	Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.	Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela / przedstawicieli Wykonawcy.

6.   Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz

dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany

dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

7.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

8.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.	 Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, 
bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

##### III. Opakowanie i złożenie ofert

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach.

- Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone 
napisem „Dostawa skanera kaset RTG wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi – przetarg nieograniczony ZP/5/16/W”. Nie otwierać przed 19.05.2016 godz. 11:30,

oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

###### IV. Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

- Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – załącznik 1 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz spełnienia wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wypełnione oświadczenia:

- o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 3 do SIWZ;

- o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 PZP – załącznik 4 do SIWZ;

- o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 5 do SIWZ.

4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1.

pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt 9 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

- Certyfikaty, deklaracje i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ.

10. Potwierdzenie, że Wykonawca wniósł wadium.

Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

###### Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

###### ( Dz. U. poz.231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

###### VI. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego (rok produkcji 2016) wielokasetowego skanera z płytami obrazowymi igłowymi lub proszkowymi, dedykowanego do badań rentgenowskich kostno-płucnych wraz ze stacją technika i kasetami z płytą obrazową z uwzględnieniem oprogramowania umożliwiającego przeglądanie obrazów w gabinetach lekarskich, spełniającego wymogi określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko własne Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

###### VII. Termin realizacji zamówienia

Dostawa, montaż oraz szkolenie pracowników winno  być zrealizowane w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku.

VIII. Dopuszczalność ofert częściowych i inne informacje

  - Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składania ofert częściowych.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

IX. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

## Cena oferty 90 %

Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

###### Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

###### Sposób przyznania punktów.

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 90 pkt.

Cena oferty badanej

- Okres gwarancji 10%

###### Sposób przyznania punktów.

Punktacja ofert za to kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:

za wymagany  okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt

od 13 do 15 miesięcy – 1 pkt

od 16 do 18 miesięcy – 2 pkt

od 19 do 21 miesięcy – 4 pkt

od 22 do 24 miesięcy – 7 pkt

za okres 25 miesięcy i więcej  – 10 pkt

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

###### X. Miejsce i termin składania ofert

###### Oferty należy składać: WSRM Łódź, ul. Warecka 2 – sekretariat  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godziny 11:15.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

XI. Wadium.

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł.

- Wadium można wnosić w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PeKaO  S.A.  II Oddział w Łodzi     47  1240 3028 1111 0000 2822 1638

4.  Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do zamawiającego najpóźniej w terminie otwarcia ofert.

5.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium.

  - Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art.46 PZP.

###### XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zapytania te muszą być kierowane na piśmie. Odpowiedzi na nie będą udzielane w trybie art. 38 PZP.

Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Wykonawców, o którym jest mowa w art. 38 
ust. 3 PZP.

XIII. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, e-mailem lub faxem.

###### XIV. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił Panią Adriannę Cedzyńską  - Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej tel. 782-987-807.

###### XV. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

###### XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu  19 maja  2016 r. o godz. 11:30  
w Łodzi, ul. Warecka 2.

###### XVII. Tryb otwarcia i oceny ofert.

- Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności przybyłych na otwarcie ofert Wykonawców.

2.	Po otwarciu każdej oferty zostaną ogłoszone informacje wyszczególnione w art. 86 ust. 3 i 4 PZP.

3.	Komisja dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada oferty pod kątem formalno-prawnym, a następnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny określonego w niniejszej SIWZ.

4.	Informacje o dokonanych czynnościach zostaną umieszczone w protokole postępowania.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po zakończeniu przetargu 
w celu zawarcia umowy.

1.	Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów niniejszej SIWZ.

2.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym fakcie powiadomiony pismem akceptującym Zamawiającego.

3.	Wybrany Wykonawca powinien stawić się w miejscu i terminie określonym w piśmie 
w celu podpisania umowy.

###### XIX.  Istotne warunki umowy.

Projekt umowy przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Pouczenie o środkach odwoławczych.

#### Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198.

##### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę skanera kaset RTG wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi

....................................

( miejscowość , data )

## Nazwa i adres Wykonawcy

(  pieczątka)

1.Zamawiający:Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

Łódź, ul. Warecka 2

2.	Nazwa /imię i nazwisko/ i adres wykonawcy:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail: ................................................................................

Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31 lipca 2016 r.

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

Oferujemy wykonanie czynności objętych zamówieniem zgodnie z SIWZ w cenie:

Ogółem wartość netto całości zamówienia:		    	 -  .....................................zł

w tym:

Wartość netto opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  ......................................zł

Kwota podatku VAT 8 %						-  ......................................zł

Wartość netto opodatkowana podatkiem VAT 23 %		-  ..................................... zł

- Kwota podatku VAT 23 %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 							-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

5.Oferowany okres gwarancji.

Oferujemy (min. 12 miesięczny)  ..………. miesięczny okres gwarancji na przedmiot oferty.

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu

odbioru zamontowanego sprzętu oraz po przeszkoleniu pracowników.

6. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

6.1.Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

6.2.Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

6.3.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w zawartej umowie.

6.4.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

6.5.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu 
składania ofert.

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

7.a. wykonanie………………………………………….firmie o nazwie:………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

7.b. wykonanie………………………………………….firmie o nazwie:………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

8.W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ………………………………………………………… .(imię , nazwisko oraz stanowisko)

9.Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

10.Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.

11.Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej 
oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5..........................................................

……………………….       				.........................................................

Miejscowość i data 								Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga:  Niespełnienie poniższych warunków granicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość kaset do zeskanowania możliwych do jednoczesnego załadowania do skanera – min. 4 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  | Bez oceny |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 72 płyt/godz. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie kaset z płytami obrazowymi dedykowanymi dla radiologii ogólnej kostno-płucnej (20 pikseli/mm) formatów 18x24 cm i 24x30 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii proszkowej i igłowej do badań ogólnodiagnostycznych min. w formatach 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm i do badań mammograficznych w formatach 18x24 cm i 24x30 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość pracy skanera jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej w zakresie różnego typu badań (np. do radiologii ogólnej – technologia proszkowa, a do mammografii – technologia igłowa) bez konieczności modyfikowania konfiguracji sprzętowej i/lub oprogramowania skanera | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x35cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | Tak |  | Bez oceny |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy, min. 18,8”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 850:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 170/170˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Obsługa stanowiska poprzez klawiaturę i mysz | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność jednoczesnej współpracy z kilkoma skanerami do płyt obrazowych – minimum 2 skanery | Tak |  | Bez oceny |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta (PESEL), data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać dostępne wskaźniki statusu |  | Bez oceny |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań kości długich – oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x123 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o oprogramowanie do wizualizacji cewników | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Instruktaż użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenia dla personelu z zakresu obsługi urządzeń (około 10 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeb możliwość stałego wsparcia w początkowym okresie pracy urządzeń. Szkolenie przeprowadzone w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie obrazów w min. 6 gabinetach lekarskich | Tak |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji (bez wyłączeń) i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 12 miesięcy | Tak, podać |  | Oceniane: opisane w kryteriach oceny ofert |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez oceny |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać co najmniej nr telefonu fax i adres email |  | Bez oceny |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godz. 8.00-18.00 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  | Bez oceny |
|  | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-18.00 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji / naprawy liczony min. w dni robocze tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przez całą dobę | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) | ≤ 8 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) | ≤ 48 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | ≤ 96 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie jest lub będzie pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do niego i jego serwisowanie pracownikom technicznym zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. Autoryzowany serwis producenta (dot. Wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek itd.) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD oraz w wersji papierowej - przy dostawie | Tak |  | Bez oceny |

……………………….       				                                      .........................................................

Miejscowość i data 								                                       Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę skanera RTG wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

Oświadczenie

Reprezentując firmę

..................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam że:

- Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………….       				.........................................................

Miejscowość i data 					                   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę skanera RTG wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

Oświadczenie

Reprezentując firmę

..................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.

z 2015r., poz. 2164/.

……………………….       				.........................................................

Miejscowość i data 							Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę skanera RTG wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

Oświadczenie

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami)

Reprezentując firmę
..................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam, że:

1.należę do grupy kapitałowej *

2.nie należę do grupy kapitałowej *

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz 
z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

……………………….       				.........................................................

Miejscowość i data 							Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6

Umowa - projekt

zawarta w Łodzi w dniu    ….............. 2016 r. w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289,  KRS nr 0000129181, reprezentowaną przez:

Dyrektora Naczelnego- Bogusława Tykę

zwaną dalej Zamawiającym,

a:

……………………………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

NIP………………………….. KRS ……………………… reprezentowaną przez :

……………………………………………………………………………………….

zwaną/ym   dalej  Dostawcą

§ 1

Niniejszą umowę zawarto na mocy przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164.) w wyniku  przeprowadzonego postępowania  o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę skanera (czytnika) wielokasetowego z płytami obrazowymi igłowymi lub proszkowymi, dedykowany do badań rentgenowskich kostno-płucnych wraz ze stacją technika i kasetami z płytą obrazową.

§ 2

- Przedmiotem umowy dostawa skanera (czytnika) wielokasetowego z płytami obrazowymi igłowymi lub proszkowymi,  dedykowany do badań rentgenowskich kostno-płucnych wraz ze stacją technika  i kasetami z płytą obrazową, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku

nr 1.

- Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia ……………………………

- Dostawca zobowiązuje się sprawdzić w obecności Zamawiającego ilość i jakość dostarczonego skanera. Powyższa czynność potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

- Dostawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację i kartę gwarancyjna dostarczonego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi brutto ……………………… zł (słownie …………………………………………..………………… zł) w tym VAT 
w wysokości ……%.

- Wynagrodzenie zostaje wypłacone w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 4

- Dostawca udzieli Zamawiającemu ……………-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu

odbioru, o którym mowa w § 2 umowy.

- Dostawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na dostarczony przedmiot umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia usterki.

§ 5

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki 
w dostawie przedmiotu zamówienia.

- 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust.1, za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości :

- 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1, za odstąpienie przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy.

- Zamawiający oraz Dostawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy  z 12 czerwca 2003r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.)

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu Sądy właściwego według siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej

ze Stron.

………………………………				…………………………….

Zamawiający					                           Dostawca