Wojewódzka Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

**91–202 Łódź, ul. Warecka 2**

**Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54 NIP 947-18-87-289, Reg. 473066188**

Łódź, dn. 21.08.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi** zaprasza do składania ofert na dostawę autoklawu do sterylizacji narzędzi medycznych klasy B dla WSRM w Łodzi.

**I. Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z usługą świadczenia autoryzowanego serwisu jednej sztuki autoklawu klasy B do sterylizacji narzędzi medycznych. Wykonawca dostarcza, instaluje, uruchamia urządzenie oraz przeprowadza certyfikowane szkolenie 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi autoklawu.

Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne Wykonawca realizować będzie w siedzibie Zamawiającego Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141.

 **Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:**

|  |
| --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe |
| Pojemność komory sterylizacyjnej 23 – 24 litrów |
| Wymiary komory maksymalnie: 25 x 45 cm (średnica x głębokość) |
| Wymiar tacy : 19 x 42 cm (+/- 0,5 cm) (szer. x głęb.) |
| Wymiary zewnętrzne do: 47 x 56,5 x 69 cm (szer. x wys. x głęb.) |
| Zasilanie 220 – 240 V 50/60 Hz  |
| Moc pobierana 3.300-3.500 W |
| Waga 60-64 kg  |
| Posiadający Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta  |
| Wersja próżniowa (proces B) – dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych, wgłębionych i tekstylnych  |
| Technologia inteligentnego suszenia oparta na funkcji suszenia sterowanego czujnikiem |
| Zapis parametrów procesu na wbudowanym nośniku: karcie CF oraz drukarce zewnętrznej  |
| Min 2 gniazda sieciowe Ethernet  |
| Spersonalizowany System Oceny i zwalniania wsadu na ekranie dotykowym za pomocą pinu |
| Możliwość bezpośredniego podłączenia etykieciarki do oznaczania pakietów sterylizacyjnych |
| 4 programy w temp. 134°C i 1 program w temp 121°C |
| Program Uniwersalny na pojedynczo i wielowarstwowo opakowane narzędzia – 26 minut (bez suszenia) |
| Program Prion na pojedynczo i wielowarstwowo opakowane narzędzia – 41 minut ( bez suszenia ) |
| Program szybki S na nieopakowane narzędzia – 12 minut ( bez suszenia ) |
| Program szybki B na opakowane narzędzia – 15 minut ( bez suszenia ) |
| Program ochronny 121°C dla delikatnych narzędzi – 40 min ( bez suszenia ) |
| Załadunek: 7-9 kg narzędzi i 2-3 kg tekstyliów |
| Programy sterylizacyjne: min. 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test) |
| Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w j. polskim – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania |
| Programowanie opóźnionego startu programu sterylizacyjnego |
| Wbudowany system kontroli jakości wody uzdatnionej z możliwością przeprowadzenia testu jakości wody |
| Próżnia wstępna i frakcjonowana wytwarzana pompą próżniową wyposażoną w czujnik temperatury |
| Dwie ścianki komory sterylizacyjnej z wytwornica pary w zew. kołnierzu komory autoklawu  |
| Stelaż na 8 tac lub 4 kontenery sterylizacyjne |
| Wyjmowany stelaż  |
| Suszenie próżniowe przy pomocy pompy próżniowej chłodzonej wodą wodociągową pitną |
| Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by",  |
| Tryb uśpienia - oszczędzania energii  |
| Drzwi komory otwierane automatycznie |
| Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej gwarancja min. 5 lat |
| Filtr bakteriologiczny / sterylny powietrza– odporny na proces sterylizacji |
| Automatyczne zabezpieczenie drzwi podczas procesu  |
| Opcja dodatkowego suszenia  |
| Kolorowy dotykowy panel sterujący, ze zintegrowanym oprogramowaniem do dokumentowania, aprobowania i śledzenia procesu |
| Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów zakończony kodem błędu |
| Podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej i kanalizacji |
| System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną |
| Bezpośredni spust zużytej wody wodociągowej i zdemineralizowanej do kanalizacji |
| Personalizacja użytkowników za pomocą kodu PIN |
| Autoklaw wyposażony w demineralizator wody bieżącej i pistolet do mycia narzędzi wodą uzdatnioną |
| Certyfikaty CE, Paszport Techniczny |
| Gwarancja minimum 24 miesiące (minimalna wymagana) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony |
| Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |
| Wykonawca zapewnia wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych w trakcie trwania gwarancji w terminach ustalonych z Zamawiającym |
| Instrukcja w języku polskim |
| Reakcja serwisu do 24 godzin od otrzymania zlecenia, od poniedziałku do soboty wyłączając dni świąteczne wolne od pracy |
| Dostawa, instalacja, uruchomienie, autoryzowany serwis w trakcie trwania gwarancji, szkolenie obsługi wliczone w cenę |

**II. Termin wykonania zamówienia.**

 Termin realizacji zamówienia – dostawa do 14 dni od daty podpisania umowy.

**III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców.**

 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2. Wypełniony załącznik nr 1A – wymagane parametry techniczne,

3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

4. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej,

5. Materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego autoklawu.

6. Certyfikat CE lub dokument równoważny.

7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
 13 lub art. 14 RODO – załącznik 3 do SIWZ.

**IV. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert.**

 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

* **Cena – 90 pkt**
* **Gwarancja na urządzenie – 10 pkt**
1. **Opis sposobu obliczenia ceny.**

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz zaproponowanych upustów i rabatów.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

###### Sposób przyznania punktów.

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

 Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C = x 90 pkt. Cena oferty badanej

1. **Opis punktacji za gwarancję na urządzenie.**

Zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji – 10 pkt

Zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji (minimalna wymagana) – 0 pkt

###### V. Sposób i termin przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę
 upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Jeżeli osoba podpisująca
 ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono być dołączone do oferty.

2. Podana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, cena brutto powinna
 zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem opłat i podatków oraz koszt dostaw do
 siedziby Zamawiającego.

3. Ofertę należy złożyć do dnia **29.08.2018 r. do godz. 11:15** w sekretariacie Wojewódzkiej
 Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź.

 Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem,

 zaadresowana na Zamawiającego oraz opatrzona napisem:

**„Oferta na dostawę autoklawu do sterylizacji narzędzi medycznych klasy B**

 **dla WSRM w Łodzi. Nie otwierać przed 29.08.2018 r., godz. 11:30”**

**Uwaga:** W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją jak wyżej.

**VI. Termin i miejsce otwarcia ofert.**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi **29.08.2018 r. godz. 11:30** w siedzibie WSRM w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 2.

**VII. Osoba do kontaktów.**

Osoba do kontaktów: Mariola Uciekałek - tel. 721-820-267, adres e-mail: przetargi@wsrm.lodz.pl

**VIII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego
 w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202-Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

2. ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych;

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
 z postępowaniem na dostawę autoklawu do sterylizacji narzędzi medycznych w trybie
 zapytania ofertowego do 30 tys euro;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
 zostanie dokumentacja postępowania;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
 o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących
 jest wymogiem określonym w specyfikacji postępowania związanym z udziałem
 w postepowaniu;

7. decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 stosownie do art. 22 RODO;

8. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
 danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
 uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
 gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**IX. Inne informacje.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez

 podawania przyczyny.

2. Wykonawcy zainteresowani niniejszym postepowaniem mogą zadawać pytania dotyczące
 niniejszego postepowania, na które Zamawiający niezwłocznie odpowie pisemnie oraz
 umieści informację na stronie internetowej [www.wsrm.lodz.pl](http://www.wsrm.lodz.pl) w zakładce zamówienia
 publiczne. Termin zadawania pytań do 24.08.2018 r. Pytania można zadawać za
 pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@wsrm.lodz.pl

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź

1. Nazwa/ imię i nazwisko/ i adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………..………..

REGON …………………………………………………………

Nr telefonu i faxu ……………………………………………….

Adres e-mail ……………………………………………………..

1. **Przedmiot oferty i cena oferty:**

 Oferujemy zrealizowanie dostawy ……………………………….(nazwa, rodzaj, typ)

Wartość netto zamówienia: - .....................................zł

###### Kwota podatku VAT …………% - .....................................zł

Wartość brutto zamówienia: - .....................................zł

Wartość brutto słownie: .................................................................................................

1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Udzielamy …… miesięcznej (nie mniej niż 24 miesiące) gwarancji na zaoferowane urządzenie do sterylizacji.

 **6. Oświadczenia.**

 Niniejszym oświadczamy, że:

 6.1 Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

 6.2 Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy

 (załącznik nr 4), nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

 6.3 W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy

 w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

 6.4 Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu

 składania ofert.

1. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

 **…..……………………………………………………………………………….. .**

 (imię , nazwisko oraz stanowisko)

 **8.** Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

 **………………………………………………………… tel. ……………………..**

1. Ofertę niniejszą składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

 **10.** Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej

 oferty są:

 1...........................................................

 2...........................................................

 3...........................................................

 4...........................................................

 5...........................................................

 .........................................................

 data, pieczątka i podpis

 osoby upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

 **Załącznik nr 1A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Parametr wymagany autoklawu do sterylizacji** | **TAK/NIE\*** | **Parametry oferowane****/podać zakresy lub opisać** |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej litrów 23 – 24 L |  |  |
|  | Wymiary komory maksymalnie: 25 x 45 cm (średnica x głębokość) |  |  |
|  | Wymiar tacy : 19 x 42 cm (+/- 0,5 cm)(szer. x głęb.) |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne do: 47 x 56,5 x 69 cm (szer. x wys. x głęb.) |  |  |
|  | Zasilanie 220 – 240 V 50/60 Hz  |  |  |
|  | Moc pobierana 3.300-3.500 W |  |  |
|  | Waga 60-64 kg  |  |  |
|  | Posiadający Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta  |  |  |
|  | Wersja próżniowa (proces B) – dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych , wgłębionych i tekstylnych  |  |  |
|  | Technologia inteligentnego suszenia oparta na funkcji suszenia sterowanego czujnikiem |  |  |
|  | Zapis parametrów procesu na wbudowanym nośniku: karcie CF oraz drukarce zewnętrznej  |  |  |
|  | Min 2 gniazda sieciowe Ethernet  |  |  |
|  | Spersonalizowany System Oceny i zwalniania wsadu na ekranie dotykowym za pomocą pinu |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia etykieciarki do oznaczania pakietów sterylizacyjnych |  |  |
|  | 4 programyw temp. 134oC i 1 program w temp 121oC |  |  |
|  | Program Uniwersalny na pojedynczo i wielowarstwowo opakowane narzędzia – 26 minut ( bez suszenia ) |  |  |
|  | Program Prion na pojedynczo i wielowarstwowo opakowane narzędzia – 41 minut ( bez suszenia ) |  |  |
|  | Program szybki S na nieopakowane narzędzia – 12 minut ( bez suszenia ) |  |  |
|  | Program szybki B na opakowane narzędzia – 15 minut ( bez suszenia ) |  |  |
|  | Program ochronny 121°C dla delikatnych narzędzi – 40 min ( bez suszenia ) |  |  |
|  | Załadunek: 7-9 kg narzędzi i 2-3 kg tekstyliów |  |  |
|  | Programy sterylizacyjne: min. 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test) |  |  |
|  | Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w j. polskim – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania |  |  |
|  | Programowanie opóźnionego startu programu sterylizacyjnego |  |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości wody uzdatnionej z możliwością przeprowadzenia testu jakości wody |  |  |
|  | Próżnia wstępna i frakcjonowana wytwarzana pompą próżniową wyposażoną w czujnik temperatury |  |  |
|  | Dwie ścianki komory sterylizacyjnej z wytwornica pary w zew. kołnierzu komory autoklawu  |  |  |
|  | Stelaż na 8 tac lub 4 kontenery sterylizacyjne |  |  |
|  | Wyjmowany stelaż  |  |  |
|  | Suszenie próżniowe przy pomocy pompy próżniowej chłodzonej wodą wodociągową pitną |  |  |
|  | Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by",  |  |  |
|  | Tryb uśpienia - oszczędzania energii  |  |  |
|  | Drzwi komory otwierane automatycznie |  |  |
|  | Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej gwarancja min. 5 lat |  |  |
|  | Filtr bakteriologiczny / sterylny powietrza– odporny na proces sterylizacji |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie drzwi podczas procesu  |  |  |
|  | Opcja dodatkowego suszenia  |  |  |
|  | Kolorowy dotykowy panel sterujący, ze zintegrowanym oprogramowaniem do dokumentowania, aprobowania i śledzenia procesu |  |  |
|  | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów zakończony kodem błędu |  |  |
|  | Podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej i kanalizacji |  |  |
|  | System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną |  |  |
|  | Bezpośredni spust zużytej wody wodociągowej i zdemineralizowanej do kanalizacji |  |  |
|  | Personalizacja użytkowników za pomocą kodu PIN |  |  |
|  | Autoklaw wyposażony w demineralizator wody bieżącej i pistolet do mycia narzędzi wodą uzdatnioną |  |  |
|  | Certyfikaty CE, Paszport Techniczny |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące (minimalna wymagana) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony*Opcja punktowana: 36 miesięcy – 10 pkt**24 miesiące – 0 pkt* |  |  |
|  | Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych w trakcie trwania gwarancji w terminach ustalonych z Zamawiającym |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
|  | Reakcja serwisu do 24 godzin od otrzymania zlecenia, od poniedziałku do soboty wyłączając dni świąteczne wolne od pracy |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie, autoryzowany serwis w trakcie trwania gwarancji, szkolenie obsługi wliczone w cenę |  |  |

Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................

 data, pieczątka i podpis

 osoby upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 2**

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania ofertowego na dostawę autoklawu do sterylizacji narzędzi
 medycznych klasy B dla WSRM w Łodzi.**

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 **(nazwa Wykonawcy , ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, numer faksu)**

oświadczam że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 .........................................................

 data, pieczątka i podpis

 osoby upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 3**

**Dotyczy: postępowania ofertowego na dostawę autoklawu do sterylizacji narzędzi
 medycznych klasy B dla WSRM w Łodzi.**

OŚWIADCZENIE

WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

 .........................................................

 data, pieczątka i podpis

 osoby upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 Załącznik nr 4

Umowa – projekt

zawarta w dniu ................ 2018 r. pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2
KRS: 0000129181, REGON: 473066188, NIP: 9471887289, zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:

Dyrektora Naczelnego – Bogusława Tykę

a

 ........................................................................................

NIP …………………., REGON …………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: ................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1.

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa autoklaw klasy B do sterylizacji narzędzi medycznych (nazwa, typ, rodzaj)………………………….. w ilości 1 sztuki za łączną cenę ………................ zł. netto /słownie: ......................... zł netto/ plus należny podatek VAT ….% w wysokości .......................... zł. /słownie: .............................. zł./ , razem brutto................... zł /słownie brutto: …………………………………................................../.

2. Cena sprzedaży jest ceną „loco siedziba” Zamawiającego Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141

 i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena zawiera: dostawę, montaż, autoryzowany serwis w trakcie trwania umowy,
 certyfikowane szkolenie pracowników Zamawiającego.

§ 2.

1. Strony ustalają termin dostawy – 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający sprawdzi w obecności Wykonawcy dostarczony autoklaw wraz z przedmiotowym wyposażeniem. Powyższa czynność potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wraz z dostarczonym towarem przekaże Zamawiającemu stosowne karty

 Gwarancyjne, paszport, instrukcję obsługi w języku polskim.

§ 3.

1. O stwierdzonych wadach jakościowych i ilościowych Zamawiający niezwłocznie

 powiadomi Wykonawcę (pisemnie lub faxem), który następnie zobowiązany jest zgłoszoną

 reklamację rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych.

2. Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

3. Termin na dostarczenie towaru wolnego od wad ustala się na 7 dni roboczych, licząc od
 dnia uwzględnienia reklamacji albo upływu terminu do jej rozpatrzenia.

4. Transport do reklamacji oraz po reklamacji do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt

 Wykonawcy.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 5.

1. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenia.
2. Gwarancja rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie strony.
3. Wykonawca zapewnia wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych w trakcie trwania gwarancji w terminach ustalonych z Zamawiającym.

§ 6.

1. Transakcja sprzedaży towaru zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT przez

 Wykonawcę po protokolarnym odbiorze.

2. Zamawiający zapłaci należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni

 liczonych od daty wystawienia faktury.

§ 7.

 W przypadku niewykonania umowy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

 umowną w wysokości:

1. 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, od terminu wyznaczonego w § 2 ust. 1 umowy,
2. 10% wartości brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

§ 8.

Strony wyłączają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, jak i wprowadzenia do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 9.

Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy zapytania ofertowego, zgodnie z którym było prowadzone postępowanie.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca: